| Наконечник турбинный стоматологический (ТХ-114) Меркурий ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней. Спасибо за то, что выбрали наши наконечники. Надеемся, что Вы оцените преимущества работы с инновационными наконечниками. Описание наконечника Наконечник турбинный стоматологический с кнопочной фиксацией бора, без подсветки, с трехточечным спреем. Предназначен для закрепления боров диаметром 1,59-1,60 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ. Область применения - терапевтическая и ортопедическая стоматология. Данным инструментом может работать только обученный, квалифицированный персонал. Технические характеристики: Рабочее давление, МПа 0.25-0.30 Частота вращения бора, об/мин 260000 - 350000 Расход воздуха, л/мин, не более 45 Расход воды, мл/мин, не менее 50 Рекомендуемая длинна боров мм: 19-21 Уровень шума, не более, dB 70 Температура стерилизации в автоклаве, С, не более 135 Правила техники безопасности. Запрещается нажимать кнопку фиксации бора во время работы наконечника в полости рта! Если при работе наконечника обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов. Не ронять, не подвергать наконечник нагрузкам и ударам! Не включайте и не храните наконечник без бора или тест-бора. Наконечник должен храниться очищенным и смазанным. Никогда не включайте наконечник с не полностью вставленным бором. Незакреплённый бор может вылететь в процессе работы или разрушить роторную группу. Не вынимайте и не вставляйте бор во время вращения. Дождитесь его полной остановки. содержащим аммиак, кислоту или хлор. При проведении дезинфекции не допускается погружение наконечника в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке наконечника. Стерилизация наконечника После каждого использования необходимо проводить автоклавирование наконечника Выньте бор и очистите наконечник , потерев его щеткой и затем вытрите наконечник насухо марлевым полотенцем. Смажьте наконечник по инструкции Поместите наконечник в пакет для стерилизации и уложите его в автоклав. Стерилизуйте наконечник 15 минут при 135°С Замена картриджа (ротора) Открутите кнопку с помощью ключа и вытащите картридж. Установите новый картридж в углубление головки и нажмите на него. Закрутите кнопку руками, затем затяните ключом. Внимание: для того чтобы не повредить хрупкую резьбу, не закручивайте ключом с самого начала. Хранение и транспортировка инструмента Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов. Комплектация: 1. Наконечник без подсветки TX- - 1 шт. 2. Ключ демонтажа кнопки - 1 шт. 3. Картридж – 1 шт. (опция) 4. Руководство по эксплуатации 5. Игла для чисти каналов – 1шт. Гарантия 1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента, гарантия на картридж – 90 дней и один год на корпус. 2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи. 3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом. 4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом. 5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии. 6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями. | Следует пользоваться борами с полусферической частью хвостовика, допустимый диаметр бора : 1.60-0.01 мм. Для настройки рабочего давления воздуха в наконечнике необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов. Смазка наконечника Используйте только оригинальную смазку TOSI. Смазывайте наконечник в течение 1-2 секунд перед каждой стерилизацией в автоклаве. Процедура смазки: присоедините переходник к носику баллончика смазывающего спрея. Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в трубку подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд. Подключите наконечник к установке, включите наконечник в работу. После остановки бора удалите с наконечника салфеткой излишки масла. Эксплуатация наконечника ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, проверьте работу наконечника вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности. При работе во время операции нельзя направлять спрей или струю воздуха на открытые раны, поскольку существует риск воздушной эмболии или подкожной эмфиземы. Установка бора: вставьте бор в отверстие, нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, вставьте бор до упора. Отпустите кнопку. Извлечение бора: нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, извлеките бор. Наружная очистка наконечника Почистите инструмент снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор. Гарантийный талон Номер наконечника_________________________________________ Покупатель_________________________________________________ Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_________________________________________________ Дата продажи_______________________________________________ Продавец__________________________________________________ М.П. Сведения о ремонте ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |
| --- | --- |