| Инструкция по эксплуатации Наконечник стоматологический низкоскоростной угловой MERCURY TX-73 ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней. Спасибо за то, что выбрали наши наконечники. Надеемся, что Вы оцените преимущества работы с инновационными наконечниками. Описание наконечника Наконечник угловой предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 2.35 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ. Область применения - терапевтическая и ортопедическая стоматология. Способ удержания бора кнопка. Данным инструментом может работать только обученный, квалифицированный персонал. Технические характеристики: Частота вращения, об/мин 40000 Диаметр устанавливаемого бора, мм 2,35 Уровень шума, не более, dB 65 Температура стерилизации в автоклаве, С, не более 135 Расход воды, не менее 50 мл/мин при давлении 0,2 Мпа Максимальная длина вращающегося инструмента 28мм Минимальная длина хвостовика 13мм Правила техники безопасности. Если при работе наконечника обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов. Не ронять, не подвергать наконечник нагрузкам и ударам! Не включайте и не храните наконечник без бора или тест-бора. Наконечник должен храниться очищенным и смазанным.. Никогда не включайте наконечник с не полностью вставленным бором. Незакреплённый бор может вылететь в процессе работы или разрушить роторную группу. Не вынимайте и не вставляйте бор во время вращения. Дождитесь его полной остановки . содержащим аммиак, кислоту или хлор. При проведении дезинфекции не допускается погружение наконечника в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке наконечника. Стерилизация наконечника После каждого использования необходимо проводить автоклавирование наконечника Выньте бор и очистите наконечник , потерев его щеткой и затем вытрите наконечник насухо марлевым полотенцем. Смажьте наконечник по инструкции Поместите наконечник в пакет для стерилизации и уложите его в автоклав. Стерилизуйте наконечник 20 минут при 134°С и давлении 2,2 бар Ремонтопригодность наконечника( замена картриджа) Ослабьте гайку на угловой части и выньте передаточный механизм С помощью комплектного ключа снимите колпачок С помощью бора вытолкните патрон Вставьте новый патрон в головку наконечника, которая должна быть немного приподнята, чтобы деталь совпала с желобом внутри передней части головки, для обеспечения правильного крепления. Хранение и транспортировка инструмента Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов. Комплектация: 1. Наконечник угловой MERCURY 222- - 1 шт. 2. Руководство по эксплуатации – 1шт Гарантия 1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента, гарантия на картридж – 90 дней, гарантия на подшипники не распространяется. 2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи. 3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом. 4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом. 5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии. 6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями. 7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика. | Следует пользоваться борами с полусферической частью хвостовика, допустимый диаметр хвостовика бора : 2.35 мм. Для настройки рабочего давления воздуха в микромоторе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов. Смазка наконечника Используйте только оригинальную смазку Смазывайте наконечник в течение 1-2 секунд перед каждой стерилизацией в автоклаве. Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в наконечник до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд. Подключите наконечник к микромотору, включите наконечник в работу. После остановки бора удалите с наконечника салфеткой излишки масла. Эксплуатация наконечника ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, проверьте работу наконечника вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности. Извлечение бора: поверните защёлку против часовой стрелки до упора, извлеките бор. Фиксация бора: вставьте бор в наконечник до упора, поверните защёлку по часовой стрелке до упора. Наружная очистка наконечника Почистите инструмент снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор. Утилизация Стоматологические наконечники относятся к медицинским отходам класса Б (эпидемически опасные отходы) и утилизируются следующим образом. В установках типа Ньюстер-10 происходит обезвреживание, а затем переработка медицинских отходов посредством утилизации и термического обезвреживания (с измельчением). Производитель: Foshan Jingle Medical Equipment Co.,Ltd Адрес: NO/1, Huafubei Road, Zhanghcha town, Chancheng district, Foshan, Китай тел.:0086-757-82810707 Импортер: ООО “Новгодент ”, Российская Федерация, 355003, г. Ставрополь, ул. Мира 367/21, тел/факс: +7 8652 71 99 77 По ремонту и техническому обслуживанию обращатьсяпо адресу: ООО “Новгодент ”, Российская Федерация, 355003, г. Ставрополь, ул. Мира 367/21, тел/факс: +7 8652 71 99 77 Гарантийный талон Номер наконечника_________________________________________ Покупатель_________________________________________________ Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_________________________________________________ Дата продажи_______________________________________________ Продавец__________________________________________________ М.П. Сведения о ремонте ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |
| --- | --- |